省生态环境厅关于太仓市第一人民医院新增放射诊疗应用项目环境影响报告表的批复
太仓市第一人民医院：

你单位报送的《太仓市第一人民医院新增放射诊疗应用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告表》评价结论，项目建设具备环境可行性。从环境保护角度考虑，我厅同意你单位该项目建设。项目地点位于苏州市太仓市城厢镇常胜南路58号，项目内容：在院区住院楼负一层2#医用直线加速器机房内配备1台医用直线加速器（X射线最大能量10MV、电子线最大能量15MeV，属Ⅱ类射线装置），用于放射治疗。在院区急诊科技大楼三层原预留的1间复合DSA室（DSA1室），新增1台DSA（最大管电压125kV、最大管电流1000mA，属Ⅱ类射线装置）用于介入治疗，新增1台滑轨CT（最大管电压140kV、最大管电流800mA，属Ⅲ类射线装置）用于显像诊断。将原住院楼3层的2台DSA（最大管电压均为125kV、最大管电流均为1000mA，均属Ⅱ类射线装置）分别搬迁至急诊科技楼三层DSA2室和DSA3室，用于介入治疗。在急诊科技大楼一层新建1间DR室，配备1台DR（最大管电压150kV、最大管电流1000mA，属Ⅲ类射线装置）；新建1间CT室，配备1台CT（最大管电压140kV、最大管电流1000mA，属Ⅲ类射线装置），用于显像诊断。详见《报告表》。

二、在工程设计、建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的辐射污染防治和安全管理措施，并做好以下工作：
（一）严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，严格执行《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)等相关规定。
（二）对辐射工作人员进行岗位技能和辐射安全与防护知识的培训，并经考核合格后方可上岗，建立个人剂量档案和职业健康档案，配备必要的个人防护用品。本项目确定的辐射工作人员职业照射剂量约束值取5mSv/a；公众成员剂量约束值取0.1mSv/a。
（三）定期检查辐射工作场所工作状态指示灯、联锁装置、电离辐射警告标志等安全设施，确保正常工作。

（四）配备环境辐射剂量检测仪，定期对辐射工作场所进行巡测。每年请有资质的单位对项目周边辐射环境监测1～2次。

三、项目建成后建设单位应及时向我厅申办环保相关手续，依法取得辐射安全许可证并经验收合格后，方可投入正式运行。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送苏州市生态环境局，并接受其监督检查。

四、本批复只适用于以上核技术应用项目，其它如涉及非放射性污染项目须按有关规定另行报批。本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

江苏省生态环境厅  
                               2025年12月9日
抄送：苏州市生态环境局，江苏省核与辐射安全监督管理中心，南京泰坤环境检测有限公司。


