省生态环境厅关于徐州和佳医院有限公司新建伽马刀治疗项目环境影响报告表的批复
徐州和佳医院有限公司：

你单位报送的《徐州和佳医院有限公司新建伽马刀治疗项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

根据《报告表》评价结论，项目建设具备环境可行性。从环境保护角度考虑，我厅同意你单位该项目建设。项目地点位于徐州市云龙区民富路39号。项目内容：在医院医技楼负三层东北部新建1座伽玛刀机房，配备1台头部多源γ射束立体定向放射治疗系统（内含30枚60Co放射源，装源总活度为2.2×1014 Bq，属医疗使用I类放射源），用于开展肿瘤的放射治疗。详细见《报告表》。
二、在工程设计、建设和运行中要认真落实《报告表》所提出的辐射污染防治和安全管理措施，并做好以下工作：

（一）严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，严格执行《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)等相关规定。
（二）放射源转让须及时到生态环境部门办理审批与备案手续。
（三）对辐射工作人员进行岗位技能和辐射安全与防护知识的培训，并经考核合格后方可上岗，建立个人剂量档案和职业健康档案，配备必要的个人防护用品。本项目确定的辐射工作人员职业照射剂量约束值取5mSv/a；公众成员剂量约束值取0.1mSv/a。

（四）定期检查辐射工作场所联锁装置、工作指示灯、辐射警告标志等安全设施，确保正常工作。

（五）配备环境辐射剂量检测仪，定期对辐射工作场所进行巡测。每年请有资质的单位对项目周边辐射环境监测1～2次。

（六）废旧放射源应当交回生产单位或者返回原出口方，确实无法交回生产单位或者返回原出口方的，送交具备相应资质的放射性废物集中贮存单位贮存。

三、项目建成后建设单位应及时向我厅申办环保相关手续，依法取得辐射安全许可证并经验收合格后，方可投入正式运行。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送徐州市生态环境局，并接受其监督检查。
四、本批复只适用于以上核技术应用项目，其它如涉及非放射性污染项目须按有关规定另行报批。本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

江苏省生态环境厅

                                  2026年2月24日

抄送：徐州市生态环境局，江苏省核与辐射安全监督管理中心，南京瑞森辐射技术有限公司。


