江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量环境空气自动监测监控系统

运行管理技术规范（试行）

江苏省生态环境厅

二零二二年三月

目 录

前 言	1

1 总则	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	3

4 仪器检测方法和技术、设备要求	4

5 数据传输	8

6 运行维护	8

7 质量控制及质量保证	14

8 数据审核	15

9 站点和仪器管理	17

- 前 言

为有效实施全省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理，规范园区环境空气自动监测监控系统运行，保证园区环境空气自动监测数据准确可靠，依据《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案》、《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量监测监控系统建设指南（试行）》，特制定本规范。

本规范规定了环境空气自动监测监控系统仪器检测方法和技术、设备要求、数据传输、运行维护、质量控制及质量保证、数据审核、站点和仪器管理。

本规范由江苏省生态环境厅组织制订，江苏省环境监测中心负责编制。

江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量环境空气

自动监测监控系统运行管理技术规范（试行）

- 1 总则

为有效实施全省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理，规范园区环境空气自动监测监控系统运行，保证园区环境空气自动监测数据和信息准确可靠，依据《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案》和《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量监测监控系统建设指南（试行）》，特制定本规范。

本规范适用于全省实施限值限量管理的工业园区（集中区）环境空气自动监测监控系统，市级及以下工业园区参照执行。

本规范规定了环境空气自动监测监控系统仪器检测方法和技术、设备要求、数据传输、运行维护、质量控制及质量保证、数据审核、站点和仪器管理。

- 2 规范性引用文件

本规范引用下列文件或其中的条款。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB 3095《环境空气质量标准》

HJ 664《环境空气质量监测点位布设技术规范》

HJ/T 193《环境空气质量自动监测技术规范》

《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理实施方案编制技术指南（试行）》

HJ 290《环境空气臭氧的测定 紫外光度法》

HJ 1043《环境空气氮氧化物的自动测定化学发光法》

HJ 1044《环境空气二氧化硫的自动测定紫外荧光法》

HJ 965《环境空气一氧化碳的自动测定非分散红外法》

HJ 1100《环境空气中颗粒物（PM10和PM2.5）β射线法自动监测技术指南》

HJ 193《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》

HJ 818《环境空气气态污染物（SO2、NO2、CO、O3）连续自动监测系统运行和质控技术规范》

HJ 655《环境监测颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》

HJ 817《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》

HJ 653《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》

《环境空气臭氧传递标准的逐级校准 紫外光度法（征求意见稿）》

HJ 1010《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求与检测方法》

JJF 1172《挥发性有机化合物光粒子化监测仪校准规范》

DB 32/T 310006《长三角大气超级站质控质保体系技术规范》

HJ 212《污染源在线监控（监测）系统数据传输标准》

- 3 术语和定义

3.1 微型空气监测站（简称“微型空气站”）

采用光散射、电化学、金属氧化物或光离子的传感器检测方法，体积小于0.1 m3、重量小于10 kg且可以直接用于室外监测大气污染状况的监测设备，检测参数包含PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TVOC 等其中的一种或几种。

3.2 标准空气质量监测站（简称“标准空气站”）

符合HJ 653 和HJ 654 标准要求的空气质量监测系统，检测参数包含PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO和O3。

3.3 小型空气质量监测站（简称“小型空气站”）

采用标准方法的小型化、便于移动且可直接用于室外监测大气污染状况，检测参数包含PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO和O3。

3.4 挥发性有机物空气质量监测站（简称“VOCs 空气站”）

采用GC-PID、GC-FID或GC-MS原理对环境空气中挥发性有机物进行监测的连续自动监测设备。

- 4 仪器检测方法和技术、设备要求

4.1 设备检测方法

所选择的自动监测的仪器应测量原理须符合中国国家标准分析方法、中国环保行业分析方法或等同、相近的其他国家的标准分析方法，具体见表1。

表1 各类空气站监测指标和方法原理

| 序号 | 站点类型 | 项目 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型空气站 | PM10 | 光散射法 |
| 2 |  | PM2.5 | 光散射法 |
| 3 |  | SO2 | 电化学法/金属氧化物法 |
| 4 |  | NO2 | 电化学法/金属氧化物法 |
| 5 |  | CO | 电化学法/金属氧化物法 |
| 6 |  | O3 | 电化学法/金属氧化物法 |
| 7 |  | TVOC | 光离子化法/金属氧化物半导体 |
| 8 | 小型空气站/标准空气站 | PM10 | β射线法 |
| 9 |  | PM2.5 | β射线法 |
| 10 |  | SO2 | 紫外荧光法 |
| 11 |  | NO2 | 化学发光法 |
| 12 |  | CO | 非分散红外法 |
| 13 |  | O3 | 紫外光度法 |
| 14 | VOCs空气站 | VOCs | GC-PID |
| 15 |  | VOCs | GC-FID |
| 16 |  | VOCs | GC-MS |

4.2 仪器技术参数

4.2.1 微型空气站监测仪器技术参数及性能指标应满足下表2、3、4的要求：

表2 微型空气站颗粒物仪器（PM10、PM2.5）技术指标要求

| 测量参数 |  | PM10 | PM2.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测 量范围 |  | 0~2000 μg/m3 | 0~1000 μg/m3 |
| 检出限 |  | 5 μg/m3 | 5 μg/m3 |
| 室外比对最大允许测量误差 | 0~100 μg/m3 | ±25 μg/m3 | ±20 μg/m3 |
|  | ＞100 μg/m3 | ±20% | ±20% |
| 室外比对测量相关系数r |  | ≥0.85 | ≥0.8 |
| 仪器平行性 |  | ≤15% | ≤10% |

表3 微型空气站气态污染物仪器(SO2、NO2、CO、O3和TVOC)实验室技术指标要求

| 测量参数 | SO2 | NO2 | O3 | CO | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0~500 nmol/mol | 0~500 nmol/mol | 0~500 nmol/mol | 0~50 μmol/mol | 0~50 μmol/mol |
| 检出限 | 5 nmol/mol | 5 nmol/mol | 5 nmol/mol | 0.1 μmol/mol | 5 nmol/mol |
| 示值误差 | 不超过 ±10% FS | 不超过 ±10% FS | 不超过 ±10% FS | 不超过 ±10% FS | 不超过 ±5% FS |
| 重复性 | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
| 传感器响应时间 | ≤1 min | ≤1 min | ≤1 min | ≤1 min | ≤1 min |
| 零点漂移 | 不超过 ±10 nmol/mol | 不超过 ±10 nmol/mol | 不超过 ±10 nmol/mol | 不超过±0.2 μmol/mol | 不超过±0.1 μmol/mol |
| 量程漂移 | 不超过±10% | 不超过±10% | 不超过±10% | 不超过±10% | 不超过±5% |
| 注1：TVOC 以异丁烯计； 注2：FS 表示满量程。 |  |  |  |  |  |

表4 微型空气站气态污染物仪器(SO2、NO2、CO、O3 和TVOC)室外应用技术指标要求

| 测量参数 |  | SO2 | NO2 | O3 | CO | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外比对最大允许测量误差 | 0~100 nmol/mol | ±20 nmol/mol | ±20 nmol/mol | ±20 nmol/mol | — | — |
|  | ＞100 nmol/mol | ±20% | ±20% | ±20% | — | — |
|  | 0~2 μmol/mol | — | — | — | ±0.4 μmol/mol | ±0.2 μmol/mol |
|  | ＞2 μmol/mol | — | — | — | ±20% | ±10% |
| 室外比对测量相关系数r |  | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.9 | ≥0.9 |

4.2.2 小型空气站及标准空气站监测仪器技术要求、性能指标应符合HJ 653及HJ 654的相关要求，具体如下表5、6。

表5 PM2.5和PM10分析仪性能指标

| 序号 | 项目 | PM10 | PM2.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析方法 | β射线法 | β射线法 |
| 2 | 加热方式 | 湿度控制的动态加热 | 湿度控制的动态加热 |
| 3 | 仪器量程 | 0-1000 µg/m3或动态量程 | 0-1000 µg/m3或动态量程 |
| 4 | 温度示值误差 | ±2 ℃ | ±2 ℃ |
| 5 | 湿度示值误差 | ±5%RH | ±5%RH |
| 6 | 大气压示值误差 | ±1 kPa | ±1 kPa |
| 7 | 标准滤膜重现性 | ±2% | ±2% |
| 8 | 流量误差 | ±5% | ±5% |
| 9 | 测量周期 | 5 min-1h | 5 min-1h |

表6 SO2、NO2、CO、O3分析仪性能指标

| 序号 | 项目 | SO2 | NO2 | O3 | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析方法 | 紫外荧光法 | 化学发光法 | 紫外光度法 | 非分散红外法 |
| 2 | 零点噪声 | ≤1 ppb | ≤1 ppb | ≤1ppb | ≤0.25 ppm |
| 3 | 最低检测限 | ≤2ppb | ≤2 ppb | ≤2ppb | ≤0.5 ppm |
| 4 | 量程噪声 | ≤5.0 ppb | ≤5.0 ppb | ≤5.0 ppb | ≤1 ppm |
| 5 | 示值误差 | ≤±2%满量程 | ≤±2%满量程 | ≤±4%满量程 | ≤±2%满量程 |
| 6 | 量程精密度 | 20%量程精密度≤5 ppb 80%量程精密度≤10ppb | 20%量程精密度≤5 ppb 80%量程精密度≤10ppb | 20%量程精密度≤5 ppb 80%量程精密度≤10ppb | 20%量程精密度≤0.5 ppm 80%量程精密度≤0.5 ppm |
| 7 | 零漂 （24小时） | ±5ppb | ±5ppb | ±5ppb | ±1ppm |
| 8 | 跨漂 （24小时） | 20%量程漂移≤5 ppb 80%量程漂移≤10 ppb | 20%量程漂移≤5 ppb 80%量程漂移≤10ppb | 20%量程漂移≤5 ppb 80%量程漂移≤10ppb | 20%量程漂移≤1ppm 80%量程漂移≤1ppm |
| 9 | 鉬炉转化效率（NO2） |  | ＞96% |  |  |
| 10 | 响应时间T90 | ≤5 min | ≤5 min | ≤5 min | ≤4min |
| 11 | 流量误差 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |

4.2.3 VOCs空气站监测仪器技术要求、性能指标应符合HJ 1010的相关要求（PID方法仪器参照执行），具体要求见下表7。

表7 VOCs分析仪性能指标

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量范围 | 测定组分应包括57种挥发性有机物，各组分浓度最高量程不低于50 nmol/mol |
| 2 | 标准曲线 | 目标化合物的标准曲线相关系数≥0.98；使用标准曲线计算最低点浓度，其测量平均值与标准值的相对误差≤15% |
| 3 | 零点噪声 | 各组分零点噪声：≤0.05 nmol/mol |
| 4 | 方法检出限 | 90%组分（至少包含乙烷和乙烯）的方法检出限≤0.1 nmol/mol |
| 5 | 准确度 | 各组分准确度：±10% |
| 6 | 精密度 | 各组分精密度：≤10% |
| 7 | 分离度 | 环戊烷和异戊烷的分离度、2.3-二甲基戊烷和2-甲基已烷的分离度及邻-二甲苯和苯乙烯的分离度达到1.0以上 |
| 8 | 24h浓度漂移 | 10 nmol/mol的24 h浓度漂移不超过±1 nmol/mol |
| 9 | 长时间浓度漂移、保留时间漂移 | 连续运行30 d，氢火焰离子检测器监测组分的浓度漂移≤15%；质谱检测器监测组分的浓度漂移≤305；保留时间漂移≤0.5 min |
| 10 | 有效数据率 | 仪器连续运行30 d，有效数据率≥80% |
| 11 | 仪器平行性 | ≤20% |
| 12 | 时钟误差 | 仪器正常工作状态测试6 h，时钟误差±20s 仪器工控机断电总计3次（各次断电的持续时间分别为20s，2 min和20 min，且在每次断电之间应保证不少于10 min正常电力供应），测试6 h，时钟误差±2 min |
| 13 | 系统残留 | 90%组分的系统残留浓度≤0.1 nmol/mol |
| 14 | 进样方式 | 可在线直接进样，也可采用苏玛罐、气袋等方式自动进样 |

4.3 自动监测系统（站房）建设要求

4.3.1 微型空气站建设应满足《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理实施方案编制技术指南（试行）》中微型空气站安全要求。

4.3.2 小型空气站、标准空气站及VOCs空气站站房建设参照《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ 193）和《环境空气颗粒物（PM10与PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 655）及《环境空气质量监测点位布设技术规范》(HJ 664-2013)相关要求执行，其中小型站站房面积可在保证操作人员方便地操作和维修仪器的条件下根据实际要求确定。

- 5 数据传输

5.1 通讯接口

仪器、工控机通讯应至少具备标准的RS 232/485通讯接口。工控机、VPN网络通讯应具备千兆以上以太网接口。

5.2 数据存储

现场仪器及工控机应至少存储一年以上分析数据，并每月进行一次数据备份。

5.3 通讯协议

通讯协议使用标准HJ 212协议。

5.4 系统联网验收

5.4.1 根据省生态环境管理厅要求，登录http://221.6.38.163:3040/limit/#/login平台，用户完成注册并登录系统后，在园区管理模块内，可以修改园区信息，新增园区企业、园区排放口、监测点、数采仪等信息。

5.4.2 省平台管理人员会根据上报表格或者添加的监测站点名称、类别、经纬度等信息，分配新建接入数采仪站点MN号（原有站点沿用已有的MN号）。

5.4.3 用户获取到监测点的MN号和传输秘钥后，在站点数采仪上设置发送地址：221.6.38.163:3011，按照HJ 212协议标准向系统平台进行数据传输。

5.4.4 站点数据接入省平台规范，严格按照附录B表格内容进行单位转换，确保接入平台的数据因子单位正确，数值准确。

5.4.5用户在监测数据板块，定时查看接入到系统的是否正常，查看最新数据接入联网情况。

- 6 运行维护

6.1 基本要求

园区管理机构负责园区空气站运维工作，制定并实施运维年度工作计划，建立内部质量保证和质量控制体系，制定运维作业指导书，明确运维内容、运维频次、质量控制要求、安全防护措施及运维人员培训计划。

6.2 人员及车辆

运维人员应经培训合格后持证上岗，具有相关的专业知识，能独立完成空气站维护工作，并根据实际需要配备运维车辆。

6.3 微型空气站运维要求

微型空气站运行维护应包括周监控、月巡检、季度检查和年度更换，具体要求如下：

6.3.1 周监控：每周检查设备在线率、报警情况、运行维护计划等至少1次；

6.3.2 月巡检：每月远程巡检设备运行状况至少1次，具体内容包括设备运行状态、异常率、运行负荷、质控合格情况等，远程巡检如设备状态异常需现场检查仪器；

6.3.3 季度检查：每季度抽取不少于总数5%的站点进行现场检查，检查内容包括质量浓度准确性、平行性、设备状况、周边环境、设备运行状况等。安装气象传感器的站点，应使用标准温湿度气压计、手持式风向风速仪进行比对校准。如果季度抽查不合格比例超过20%，应及时更换不合格产品并将季度检查频次缩短为月度检查；

6.3.4 年度检查：每年对设备的气路、光路和电路板等进行检查和清洁处理，按厂家提供的使用和维护手册规定的使用寿命，更换仪器中传感器、电池等关键零部件，并送质量保证实验室进行准确性、平行性检查等工作，对检查不通过的设备，根据实际情况，进行校准、维修、报废等操作。

6.4 小型/标准空气站运维要求

小型/标准空气站运维及质控应参照HJ 817及HJ 818有关要求开展，具体要求如下：

6.4.1 每周至少应对站房及辅助设备巡检1次，巡检工作主要包括：

6.4.1.1 检查站房内外卫生情况

6.4.1.2 检查站房温湿度是否正常，在冬、夏季节应注意站点房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

6.4.1.3 检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

6.4.1.4 检查标气及减压阀状态。

6.4.1.5 检查数采及网络传输是否正常。

6.4.1.6 检查运维工具、耗材、备件是否充足、完好。

6.4.1.7 检查空调、电源等辅助设施运行是否正常，滤网是否清洁。

6.4.1.8 检查消防、安全设施是否正常。

6.4.1.9 检查站房周边环境是否正常，包括是否有杂物、遮挡、积水等。

6.4.1.10 检查避雷设施、防水、气象杆是否正常。

6.4.1.11 检查颗粒物仪器采样纸带或滤膜。

6.4.1.12 检查NO2分析仪干燥剂变色硅胶是否需要更换。

6.4.1.13 对气态污染物仪器进行零点和跨点检查或校准。

6.4.1.14 检查各仪器参数是否正常。

6.4.1.15 填写运维记录表。

6.4.2 月巡检

6.4.2.1 清洗颗粒物仪器切割器，检查喷嘴、压环等部件，若重污染天气应加密开展。

6.4.2.2 检查各分析仪流量，必要时进行校准。

6.4.2.3 进行仪器漏气检查。

6.4.2.4 检查仪器时钟。

6.4.2.5 检查仪器数据与数采仪数据一致性。

6.4.2.6 清洗空调滤网

6.4.3 季度巡检

6.4.3.1 清洗采样总管及支管。

6.4.3.2 清洗采样风机。

6.4.3.3 清洗颗粒物采样管。

6.4.3.4 检查或校准颗粒物仪器温湿度、大气压读值准确性。

6.4.3.5 开展颗粒物仪器标准膜检查或校准。

6.4.3.6 开展气态污染物仪器多点线性校准。

6.4.3.7 开展气态污染物仪器精密度检查。

6.4.3.8 检查颗粒物仪器采样管及气态采样总管加热装置是否正常。

6.4.4 半年检查

6.4.4.1 更换零气发生器耗材。

6.4.4.2 检查氮氧化物分析仪鉬炉转化效率。

6.4.4.3 进行动态校准仪MFC流量控制器线性检查。

6.4.4.4 进行臭氧校准仪或动态校准仪臭氧量值传递。

6.4.5 年度维护

6.4.5.1 气态污染物仪器准确度审核。

6.4.5.2 检查标气用量及有效期。

6.4.5.3 开展质控仪器检定。

6.4.5.4 按仪器说明书要求，对仪器及组件进行预防性维护，包括泵维护、采样管路更换等。

6.5 VOCs空气站运维要求

VOCs空气站运维根据HJ 1010有关要求开展，具体要求如下：

6.5.1 日常巡查

6.5.1.1 每日检查仪器运行状况、工作参数、数据采集和传输情况是否正常。

6.5.1.2 每日远程登录或现场对仪器软件进行谱图检查，对峰飘物质及时修正。

6.5.1.3 每日使用标准混合气体对仪器各组分进行单点（工作点）检查与校准，当大于20%的物种色谱标准气单点浓度偏差大于20%、质谱标准气单点浓度偏差大于30%时，需重新标定校准曲线。每日工作点检查结束后，应使用零气对仪器各组分进行检查与校准，物种组分空白残留不应该高于0.1 nmol/mol。若出现组分空白不合格，且该组分日常浓度范围在0.3 nmol/mol 以内，则当天监测数据均做无效处理；若该组分日常浓度范围在1 nmol/mol 以上，则视空白结果予以保留或无效标注处理；数据浓度相对较高，可体现污染和变化现状的，酌情保留。

6.5.1.4 每日对前一日VOCs谱图开展人工二次积分以确保监测结果的准确性，对异常及缺失数据进行记录与说明。

6.5.2 VOCs空气站至少每周现场巡检一次。

6.5.2.1 检查仪器运行状态，是否报警或异常。

6.5.2.2 检查仪器耗材使用情况，更换仪器所需耗材。

6.5.2.3 检查标气、载气等各类气体使用情况。

6.5.2.4 检查仪器管路、阀门是否漏气。

6.5.2.5 检查站房外部环境，是否存在对监测数据或运行环境存在明显影响的污染源，

6.5.2.6 检查站房通讯及数据传输系统状态。

6.5.2.7 检查更换颗粒物过滤膜。

6.5.2.8 检查站房消防、防雷、防水等安全措施是否正常。

6.5.3 月度维护

6.5.3.1 清洗仪器散热风扇滤网。

6.5.3.2 更换发生器过滤分子筛。

6.5.3.3 更换发生器干燥剂。

6.5.4 季度检查

6.5.4.1 每季度检查检测器工作状态、老化色谱柱。

6.5.4.2 每季对仪器进行一次预防性维护和各测试参数检查。

6.5.4.3 每季对仪器所有数据进行备份。

6.5.4.4 每季使用标准混合气更新工作曲线和峰窗。

6.5.5 半年维护检查

6.5.5.1 每半年对仪器设备进行一次维护保养，对气态污染物采样系统进行一次维护清洗。

6.5.5.2 每半年按照HJ 1010中仪器性能指标要求对仪器进行全面检查，包括方法检出限、校准曲线、全系统空白、精密性、物种分离度等。

6.6 系统检修

6.6.1 微型空气站系统检修

对微型站出现故障的设备进行针对性检查和维修，具体内容包括：

6.6.1.1 根据使用的设备机构特点和厂家提供的维护手册，制定常见故障的判断和检修方法和程序；

6.6.1.2 对于现场诊断明确且通过简单更换备件能够解决的问题，如气路堵塞等可现场检修；

6.6.1.3 对于其它不易诊断和检修的故障，应将发生故障的设备送系统支持实验室进行检查和维修，并用备用设备替代现场发生故障的设备；

6.6.1.4 针对性检修完成后，如果检修过程和更换的部件影响数据准确性，应对设备进行校准。

6.6.2 小型空气站、标准空气站及VOCs空气站系统检修

小型空气站及标准空气站故障检修应符合HJ 817和HJ 818的要求，VOCs空气站系统检修应符合HJ 1010的要求。

6.7 微型空气站系统校准

6.7.1 微型空气站监测设备应在设备安装前及返回系统支持实验室完成检修、清理等工作后进行平行性比对工作。

6.7.2 基于光散射原理的颗粒物监测，应建立环境空气颗粒物粒径、粒子数浓度转换为质量浓度的计算体系。该计算体系应为动态计算系统，网格化监测系统在布设网格化监测设备的同时，应在每个网格质控点安装同一型号网格化监测设备至少3台，动态建立颗粒物质量浓度算法模型运用于其他网格化监测设备。动态计算系统的建立方法包括但不限于经典统计学模型及深度学习模型，更新频率每周至少1次。

6.7.3 对于气态污染物监测，每个网格质控点安装同一型号网格化监测设备应至少3 台，动态建立气态污染物浓度算法模型运用于其他网格化监测设备。动态计算系统的建立方法包括但不限于经典统计学模型及深度学习模型，更新频率每周至少1 次。

6.8 小型空气站、标准空气站及VOCs空气站仪器校准

小型空气站及标准空气站仪器校准应符合HJ 817和HJ 818的要求，VOCs空气站校准应符合HJ 1010的要求。

- 7 质量控制及质量保证

7.1 微型空气站

7.1.1 使用符合HJ 653及HJ 654要求的颗粒物和气态污染物质控设备备置于待校准的微型空气站监测设备周围10 m（污染源区域5 m）范围内，通过数据比对的方式校准待校准设备，比对结果应符合上表2和表4要求。比对不合格的传感器或设备应返回质量保证实验室重新进行准确度和平行性验证和校准。

7.1.2 所用TVOC 标准监测设备应符合JJF 1172的要求且经过计量监督检测部门校准并在有效期之内。传递校准前应进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关标准要求时应及时校准。

7.1.3 每季度抽取数量不少于总量5%的站点进行1 次传递校准。距离网格质控点位距离较远（大于5 km）或在污染源周边的点位，传递校准周期应适当缩短。

7.2 小型空气站及标准空气站

7.2.1 小型空气站及标准空气站质量控制及质量保证参照HJ 193及HJ 817要求开展。

7.2.2 省级工业园区（集中区）限值限量管理环境空气小型空气站及标准空气站建设单位应委托省级环境监测机构按照相关技术规要求，每半年开展一次准确度审核。SO2、NO2、O3、CO及PM10、PM2.5按照HJ 818及HJ 817要求进行准确度审核，同时PM10、PM2.5按照HJ 655要求开展手工比对审核。属地省驻市环境监测中心和设区市生态环境局不定期开展质量保证核查。

7.3 VOCs空气站

VOCs空气质量控制及质量保证按照HJ 1010及《长三角大气超级站质控质保体系技术规范》（DB 32/T 310006-2021）要求开展。省级工业园区（集中区）限值限量管理环境空气VOCs自动监测监控系统建设单位应委托省级环境监测机构按照《长三角大气超级站质控质保体系技术规范》（DB 32/T 310006-2021）附录D要求每半年开展一次准确度审核。属地省驻市环境监测中心和设区市生态环境局不定期开展质量保证核查。

- 8 数据审核

8.1 审核分工及职责

园区数据审核管理应建立多级数据审核、复核制度，及时、准确、高效的完成相关数据审核工作，确保监测数据的可用性。数据审核分为三级：

一级审核由园区管理机构自行开展或委托空气站运维机构对原始数据进行审核，结合空气站现场运行情况，对系统自动预审的结果进行确认，对异常数据及时响应与核实，针对无效数据进行标记，写明原因并上传佐证材料。

二级审核由各驻市环境监测中心进行审核，主要对一级审核情况进行复核，对数据有效性进行判定，对异常数据及相关佐证材料进行核实。

三级审核由省环境监测中心组织开展，主要对一、二级审核工作完成情况进行监管和抽查，对审核流程的规范性进行核实；对数据审核流程的规范性负责。

8.2 审核基本流程

8.2.1 一级数据审核员每日12时前完成前一日监测数据的审核，并提交异常数据审核无效的佐证材料（如运维、质控、仪器故障、断电等），一审需严格按照监测数据审核规则开展审核，负责审核数据的真实性及质量是否符合要求。一审对数据准确性及真实性负责。

8.2.2 二级数据审核员每日24时前完成前一日监测数据的审核，对一审提交的审核无效数据佐证材料进行核实，对存在异常的数据发回一审重新审核。二审对数据有效性负责。

8.2.3 三级审核员于二审完成后第三日24时前对一、二级审核完成情况进行研判，监督一审、二审工作进展，并于三审结束后完成审核数据入库。三审对审核完成度负责。

8.3 审核结论

审核结果分为有效数据和无效数据。监测系统运行正常、能准确反映监测当时环境空气质量状况和变化趋势、时效性满足要求的监测数据为有效数据，反之为无效数据。无效数据应记录在原始数据库中，不得删除。无效数据不参与数据统计和评价。

8.4 系统正常运行时的审核规则

监测系统各部分功能正常、质控结果合格时，数据统计有效性要求按照GB 3095的有关规定执行。在环境空气中各项污染物浓度均处于极低水平的条件下，监测结果为零点漂移限值范围内的负值或零值时，仍判断为有效数据，此时 PM10、PM2.5、NO2和O3 浓度以2μg/m³计，SO2浓度以3μg/m³计，C浓度以0.3mg/m³计。

8.5 系统正常维护时的审核规则

正常维护过程中，进行采样管路、仪器维护或仪器检查校准，直接对数据结果产生影响时的数据为无效数据。进行其他维护，不直接对数据结果产生影响时的数据为有效数据，如查看仪器状态、查询历史数据等。

8.6 系统不正常运行时的审核规则

8.6.1 监测仪器发生故障导致系统不能正常运行时，故障期的数据为无效数据。

8.6.2 停电期间、来电或更换传感器后仪器稳定期间的数据为无效数据。

8.6.3 仪器数据超过量程上限时，需综合仪器状况及实际污染情况判断数据是否有效。

8.6.4 仅通讯网络发生故障导致数据不能及时上传，且24 h内可以从仪器中回补的数据为有效数据。

8.6.5 对于缺失和判定为无效的数据均应注明原因，并保留详细的原始记录，以备数据审核。

8.7  VOCs站数据审核需要对从数据采集到报告的所有过程开展详细的评价

评价的内容包括：数据的记录和保存，数据计算方程，数据处理文件，数据完整性，质控数据；还包括谱图质量检查，数据相关性检验等。

- 9 站点和仪器管理

9.1 站点管理

9.1.1 园区管理机构负责空气站用地、站房建设或租赁、安全防护设施、电力供应、网络通讯、供暖和出入站房等日常运行所必需的基础条件保障工作。点位经批准投入使用后，不得擅自增加、变更、撤销。小型/标准空气站点位确需调整时，园区管理机构应按照《环境空气质量监测点位布设技术规范》（HJ 664）等相关文件的要求制定调整方案（VOCs空气站参照小型站/微型站要求执行），微型站根据园区实际环境特点或管理规定，结合监测需求合理调整，报设区市局批准（小型空气站、标准空气站及VOCs空气站点位变更时应就近移动点位，点位移动的直线距离不超过1000米）。

9.1.2 驻市监测中心负责园区空气站点优化调整技术审核工作。

9.1.3 设区市局负责园区空气站点增加、变更、撤销等审批管理工作。

9.1.4 园区管理机构应保障空气站稳定运行。因客观原因需暂停空气站运行的，停运超过3天，需由园区管理机构提出申请，报设区市局批准；停运3天以下的，报设区市局备案。

9.1.5 严禁采取任何措施干扰监测设施正常运行，包括以雾炮车或其他方式喷淋园区空气站站房、站房房顶及采样区域等保护范围。

9.1.6 严禁《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》 中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为。

9.2 仪器设备管理

9.2.1 空气站仪器设备由园区管理机构负责，包括仪器设备的采购、维护、检修、更换等。

9.2.2 驻市监测中心负责园区空气站仪器设备更换的技术审查工作。

9.2.3 设区市局负责园区空气站仪器设备更换的审批管理工作。