江苏省工业园区（集中区）污染物排放

限值限量水质自动监测监控系统

运行管理技术规范（试行）

江苏省生态环境厅

二零二二年三月

目 录

前 言	1

1 总则	2

2 规范性引用文件	2

3 术语定义	3

4 仪器设备要求	4

5 通讯传输要求	14

6 运行维护	15

7 质量控制与质量保证	18

8 数据审核	21

9 站点和仪器管理	22

附录A（规范性附录）	24

附录B（规范性附录）	25

- 前 言

为有效实施全省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理，规范园区水质自动监测监控系统运行，保证园区水质自动监测数据准确可靠，依据《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案》、《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量监测监控系统建设指南（试行）》，特制定本规范。

本规范规定了水质自动监测监控系统仪器设备要求（技术要求、技术指标、检测方法）、通讯传输要求、运行维护、质量控制与质量保证、数据审核、站点和仪器管理等要求。

本规范由江苏省生态环境厅组织制订，江苏省环境监测中心负责编制。

江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量水质自动监测监控系统运行管理技术规范（试行）

- 1 适用范围

本规范明确了污染物排放限值限量水质自动监测监控系统仪器设备要求（技术要求、技术指标、检测方法）、通讯传输要求、运行维护、质量控制与质量保证、数据审核、站点和仪器管理等要求。

本规范适用于全省实施限值限量管理的工业园区（集中区）水质自动监测监控系统，市级及以下工业园区参照执行。

- 2 规范性引用文件

本规范引用下列文件或其中的条款。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

HJ 915  地表水自动监测规范（试行）

HJ 731  近岸海域水质自动监测技术规范》

HJ/T 96  pH水质自动分析仪技术要求

HJ/T 973  电导率水质自动分析仪技术要求

HJ/T 98  浊度水质自动分析仪技术要求

HJ/T 99  溶解氧水质自动分析仪技术要求

HJ 101  氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法

HJ/T 100  高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求

HJ/T 103  总磷水质自动分析仪技术要求

HJ/T 102  总氮水质自动分析仪技术要求

HJ 762  铅水质在线自动监测仪技术要求及检测方法

HJ 763  镉水质在线自动监测仪技术要求及检测方法

HJ 764  砷水质在线自动监测仪技术要求及检测方法

HJ 926  汞水质在线自动监测仪技术要求及检测方法

HJ 609  六价铬水质在线自动监测仪技术要求及检测方法

HJ 503-2009  水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法

- 3 术语定义

- 3.1 地表水标准水质自动监测站（以下简称“水质标准站”）

指完成地表水水质自动监测的现场部分，一般由固定站房（或简易站房）、采配水、控制、检测、数据传输等全部或者数个单元组成。

- 3.2 地表水小型水质自动监测站（以下简称“水质小型站”）

指完成地表水水质自动监测的现场部分，由水质分析单元、采水单元、配水单元、数据采集、控制传输单元、辅助单元和小型站房等组成。

本文涉及的其他术语定义，均等同《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》（总站水字〔2019〕649号）和《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量监测监控系统建设指南（试行）》（苏环办〔2022〕6号）。

4 仪器设备要求

根据《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案》要求，应根据污水排放与受纳水体水质情况，在工业园区上、下游应各建设一座水质标准站或水质小型站，监测指标选择水质五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度）、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、流量等。对于涉重、涉化园区还应增加重金属、挥发酚等特征污染指标。水站点位布设应满足附录A相关要求。

- 4.1 仪器设备分析方法、原理

所选择的自动监测的仪器应测量原理须符合中国国家标准分析方法、中国环保行业分析方法或等同、相近的其他国家的标准分析方法，具体见表1。

表1  自动监测仪器分析方法及原理

| 序号 | 项目 | 方法原理 | 参照标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 温度传感器法 | GB/T 13195 |
| 2 | pH | 玻璃电极法 | HJ/T 96 |
| 3 | 溶解氧 | 膜电极法或荧光法 | HJ 506 |
| 4 | 电导率 | 电导池法、电极法 | HJ/T 97 |
| 5 | 浊度 | 光散射法 | HJ/T 98 |
| 6 | 高锰酸盐指数 | 高锰酸盐氧化还原法 | HJ/T 100 |
| 7 | 氨氮 | 氨气敏电极法/水杨酸分光光度法 | HJ/T101 |
| 8 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | HJ/T 103 |
| 9 | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636 |
| 10 | 流量 | 声学多普勒法 | SL 337 |
| 11 | 铅 | 双硫腙分光光度法 | HJ 762 |
| 12 | 镉 | 双硫腙分光光度法 | HJ 763 |
| 13 | 砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | HJ 764 |
| 14 | 汞 | 冷原子荧光法 | HJ 926 |
| 15 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | HJ 609 |
| 16 | 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503 |

- 4.2 仪器功能及技术参数

水质自动监测仪器应经生态环境部（环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心或省级及以上环保类行业协会等机构认证。各参数的技术指标应满足表2～表4要求，仪器功能满足表5要求。

表2   常规五参数自动监测仪器技术参数

| 项目 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水温 | 检测范围 | 0℃～60℃，可调 |  |
|  | 准确度 | ±0.5℃ |  |
|  | MTBF(无故障运行时间) | ≥720h/次 |  |
| pH | 检测范围 | pH0～14（0～40℃） |  |
|  | 准确度 | ±0.1 |  |
|  | 重复性 | ±0.1 |  |
|  | 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1 |  |
|  | 响应时间 | ≤30s |  |
|  | 温度补偿精度 | ±0.1pH |  |
|  | MTBF(无故障运行时间) | ≥720h/次 |  |
|  | 实际水样比对试验 | ±0.5pH |  |
| 溶解氧 | 检测范围 | 0～20mg/L |  |
|  | 准确度 | ±0.3mg/L |  |
|  | 零点漂移 | ±0.3mg/L |  |
|  | 量程漂移 | ±0.3mg/L |  |
|  | 重复性 | ±0.3mg/L |  |
|  | 响应时间（T90） | ≤120s |  |
|  | 温度补偿精度 | ±0.3mg/L |  |
|  | MTBF(无故障运行时间) | ≥720h/次 |  |
|  | 实际水样比对试验 | ±0.5mg/L |  |
| 电导率 | 最小检测范围 | 0～500mS/m（0～40℃），可调 |  |
|  | 准确度 | 水样浓度＞100μS/cm | ±5% |
|  |  | 水样浓度≤100μS/cm | ±5μS/cm |
|  | 重复性 | 5% |  |
|  | 响应时间（T90） | ≤30s |  |
|  | 温度补偿精度 | ±1% |  |
|  | MTBF(无故障运行时间) | ≥720h/次 |  |
|  | 实际水样比对试验 | 水样浓度＞100μS/cm | ±10% |
|  |  | 水样浓度≤100μS/cm | ±10μS/cm |
| 浊度 | 检测范围 | 0～1000NTU，可调 |  |
|  | 准确度 | ±10% |  |
|  | 重复性 | 5% |  |
|  | MTBF(无故障运行时间) | ≥720h/次 |  |
|  | 实际水样比对试验 | 浊度＜30NTU或≥1000NTU | 不考核 |
|  |  | 30NTU≤浊度≤50NTU | 30% |
|  |  | 50NTU＜浊度≤1000NTU | 20% |

表3 氨氮、高锰酸盐指数、总磷总氮、流量计自动监测仪器技术参数

| 项目 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 高锰酸盐指数 | 检测范围 | 0～20mg/L，可调 |
|  | 零点漂移 | ±5% |
|  | 量程漂移 | ±5% |
|  | 葡萄糖试验 | ±5%（测量误差） |
|  | 准确度 | ±10% |
|  | 重复性 | ≤5% |
|  | 检出限 | ≤0.5mg/L |
|  | MTBF(无故障运行时间) | ≥720h/次 |
|  | 实际水样比对试验 | 按总站水字[2019]649号要求执行 |
| 氨氮 | 检测范围 | 0～10mg/L，可调 |
|  | 零点漂移 | ±5% |
|  | 量程漂移 | ±5% |
|  | 准确度 | ±10.0% |
|  | 重复性 | ≤5% |
|  | 检出限 | ≤0.05mg/L |
|  | pH干扰试验 | ±6% |
|  | 实际水样比对试验 | 按总站水字[2019]649号要求执行 |
|  | 最小维护周期 | ≥168h |
|  | 功能 | 根据现场情况选择合适原理仪器，采用水杨酸分光光度法的仪器需具有浊度补偿功能 |
| 总磷 | 检测范围 | 0～2mg/L，可调 |
|  | 零点漂移 | ±5% |
|  | 量程漂移 | ±10% |
|  | 准确度 | ±10% |
|  | 重复性 | ≤5% |
|  | 检出限 | ≤0.01mg/L |
|  | MTBF(无故障运行时间) | ≥720h/次 |
|  | 实际水样比对试验 | 按总站水字[2019]649号要求执行 |
|  | 抗浊度干扰功能 | 应具备抗浊度干扰功能，高浊度条件下与实验室数据相对偏差不超25% |
| 总氮 | 检测范围 | 0～20mg/L，可调 |
|  | 零点漂移 | ±5% |
|  | 量程漂移 | ±10% |
|  | 直线性 | ±10% |
|  | 准确度 | ±10% |
|  | 重复性 | ≤5% |
|  | 检出限 | ≤0.1mg/L |
| 流量计 | 测速范围 | ±10m/s |
|  | 流速分辨率 | 0.001m/s |
|  | 流速测量精度 | ±0.2cm/s；±0.5% |
|  | 最大剖面层数 | 128层，并可显示分层剖面流速 |
|  | 水位测量范围 | 0.1-18m |
|  | 率定系数 | 根据率定结果和水深变化情况自动校准流速流量 |
|  | 防水深度 | 水下50m |

表4   特征参数自动监测仪器技术参数

| 项目 | 技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 铅 | 准确度 | ±10% |  |
|  | 定量下限 | ≤0.005mg/L |  |
|  | 精密度 | ≤5% |  |
|  | 零点漂移 | ±5% |  |
|  | 量程漂移 | ±10% |  |
|  | 电压稳定性 | ±5% |  |
|  | 环境温度稳定性 | ±10% |  |
|  | 离子干扰 | ±30% |  |
|  | 记忆效应 | ±10% |  |
|  | 加标回实验 | 80～120% |  |
|  | 实际水样比对 | 水样浓度≤0.050mg/L | ±0.010mg/L |
|  |  | 水样浓度＞0.050mg/L | ≤15% |
| 镉 | 准确度 | ±10% |  |
|  | 定量下限 | ≤0.001mg/L |  |
|  | 精密度 | ≤5% |  |
|  | 零点漂移 | ±5% |  |
|  | 量程漂移 | ±10% |  |
|  | 电压稳定性 | ±5% |  |
|  | 环境温度稳定性 | ±10% |  |
|  | 离子干扰 | ±30% |  |
|  | 记忆效应 | ±10% |  |
|  | 加标回实验 | 80～120% |  |
|  | 实际水样比对 | 水样浓度≤0.005mg/L | ±0.001mg/L |
|  |  | 水样浓度＞0.005mg/L | ≤15% |
| 砷 | 准确度 | ±5% |  |
|  | 定量下限 | ≤0.01mg/L |  |
|  | 精密度 | ≤5% |  |
|  | 零点漂移 | ±5% |  |
|  | 量程漂移 | ±10% |  |
|  | 电压稳定性 | ±5% |  |
|  | 环境温度稳定性 | ±10% |  |
|  | 离子干扰 | ±30% |  |
|  | 记忆效应 | ±10% |  |
|  | 加标回实验 | 80～120% |  |
|  | 实际水样比对 | 水样浓度≤0.050mg/L | ±0.010mg/L |
|  |  | 水样浓度＞0.050mg/L | ≤15% |
| 汞 | 准确度 | ±10% |  |
|  | 定量下限 | ≤0.00005mg/L |  |
|  | 精密度 | ≤5% |  |
|  | 零点漂移 | ≤2% |  |
|  | 量程漂移 | ≤10% |  |
|  | 电压稳定性 | ±5% |  |
|  | 环境温度稳定性 | ±10% |  |
|  | 离子干扰 | ±30% |  |
|  | 记忆效应 | ±10% |  |
|  | 加标回实验 | 80～120% |  |
|  | 实际水样比对 | 水样浓度≤0.0005mg/L | ±0.0001mg/L |
|  |  | 水样浓度＞0.0005mg/L | ≤15% |
| 六价铬 | 准确度 | ±10% |  |
|  | 定量下限 | ≤0.010mg/L |  |
|  | 精密度 | ≤5% |  |
|  | 零点漂移 | ≤5% |  |
|  | 量程漂移 | ≤10% |  |
|  | 电压稳定性 | ±10% |  |
|  | 环境温度稳定性 | ±10% |  |
|  | 离子干扰 | ±15% |  |
|  | 记忆效应 | ±10% |  |
|  | 实际水样比对 | 水样浓度≤0.400mg/L | ±0.0001mg/L |
|  |  | 水样浓度＞0.400mg/L | ≤15% |
| 挥发酚 | 准确度 | ±10% |  |
|  | 定量下限 | 0.001mg/L |  |
|  | 精密度 | ≤5% |  |
|  | 零点漂移 | ≤5% |  |
|  | 量程漂移 | ≤10% |  |
|  | 记忆效应 | ±10% |  |
|  | 加标回实验 | 80%～120% |  |
|  | 实际水样比对 | 按总站水字[2019]649号要求执行 |  |

表5  自动监测仪器功能要求

| 序号 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 具有分析仪器过程日志记录功能 |
| 2 | 存储不少于1个月的原始数据和运行日志 |
| 3 | 仪器应具有量程切换功能 |
| 4 | 氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮能接受远程控制指令 |
| 5 | 氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮具备自动零点核查、跨度核查、零点校准和标样校准功能（能在仪器上查询24小时零点漂移、24小时量程漂移、零点校准、标样校准等质控数据和水样测试数据） |
| 6 | 氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮可扩展或通过外置质控装置能够实现自动加标回收率测试功能 |
| 7 | 流量计具备独立采集传送和发送数据，内置通讯防雷，达到三级防雷标准；内置存储和数据超时补发功能，可存储一年以上流速流量数据；具有水位过低自动报警功能。 |
| 8 | 具有仪器运行周期（连续或间歇）设置功能 |
| 9 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪应具有三级管理权限 |
| 10 | 具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息 |
| 11 | 具有仪器状态(如测量、空闲、故障、维护等)显示 |
| 12 | 具有RS-232或RS-485标准通讯接口 |
| 13 | 能兼容《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》（总站水字〔2019〕649号） |
| 14 | 监测频次4个小时1次，应具备1小时1次的监测能力 |

- 4.3 自动监测系统集成技术要求

自动监测系统集成技术应符合《地表水水质自动监测站安装验收技术要求（试行）》（总站水字〔2019〕649号）。

- 4.3.1 系统集成

4.3.1.1 具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警信息。

4.3.1.2 具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式。

4.3.1.3 系统集成管路具备断电再度通电后自动排空水样、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能。

4.3.1.4必须支持《国家地表水监测系统通信协议技术要求》（总站水字〔2019〕649号）。

4.3.1.5 具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令；具体关键参数和指令参考《国家地表水监测系统通信协议技术要求》（总站水字〔2019〕649号）。

4.3.1.6 能够按照设定周期或远程接受指令，实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行标样自动核查、平行样品自动测试、自动加标回收率测试等质控功能以及在异常情况下自动留样功能。

4.3.1.7 确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输。

4.3.1.8 系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。

4.3.1.9 具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至省平台。

- 4.3.2 采水单元

4.3.2.1 采水单元应结合现场水文、地质条件确定合适的采水方式，符合《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91），保证运行的稳定性、水样的代表性、维护的方便性。

4.3.2.2 采水单元一般包括采水构筑物、采水泵、采水管道、清洗配套装置、防堵塞装置和保温配套装置。

4.3.2.3 采样装置的吸水口应设在水下0.5～1m范围内，并能够随水位变化适时调整位置，同时与水体底部保持足够的距离，防止底质淤泥对采样水质的影响。

4.3.2.4 采水系统应具备双泵/双管路轮换功能，配置双泵/双管路采水，一用一备；可进行自动或手动切换，可满足实时不间断监测的要求。

4.3.2.5 采水单元采集的样品应能保证水样代表性，集成干预核查应符合规范要求。

- 4.3.3 配水及预处理单元

4.3.3.1 配水单元的所有操作均可通过控制单元实现运行控制，并可以接受平台端的远程控制。

4.3.3.2 能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能，支持扩展质控模块的功能。

4.3.3.3 配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试。

4.3.3.4五参数检测池、预处理装置单元和配水单元等均具有自动清洗功能。

4.3.3.5 五参数电极法仪器能够实现独立连续运行，实现小于1小时1次的数据采集频次。

4.3.3.6 针对不同分析仪器（五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）分别进行水样预处理。

4.3.3.7 具备可扩展功能，水站预留不少于2台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口。

4.3.3.8 配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响。

4.3.3.9 针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期变化大等浊度影响较大的情况，系统应针对性的设计预处理旁路系统，一般大于200NTU时应将沉降时间延长至1h、大于500NTU时应采用离心或过滤方式进行预处理，确保水样进入比色法仪器时的浊度小于20NTU，并具备自动切换预处理系统工作功能。针对藻类较多水体采用63微米过滤。

4.3.4 控制单元

4.3.4.1 必须支持中文显示，操作方便，并具有三级权限管理功能。

4.3.4.2 具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统。

4.3.4.3 具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至平台，并具备数据补传功能。

4.3.4.4 实现对单一控制点（阀、泵等）进行调试，对采水单元、配水及预处理单元、分析单元等的控制，并将控制点状态信息，以及水泵的开关状态等记录和显示。

4.3.4.5 具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能。

4.3.4.6 控制器输入输出接口余量有且不少于四路，以便以后扩展。

4.3.4.7 控制器符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。

4.3.4.8 具备对留样单元的留样、排样的控制功能。

4.3.4.9 能够兼容视频监控设备，实现对现有视频监控设备的联网，并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等。

4.3.4.10 具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置。

4.3.4.11 具备各仪器监测结果、重要状态参数（包括校准时间及结果、仪器修正数据等）、运行流程、报警信息等显示的功能。

4.3.4.12 具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。

4.3.4.13 具有监测数据查询功能、数据分类功能，存储不少于1年的原始数据和运行日志。

4.3.4.14 能够采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；能够采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；能够实时采集视频信息并传输至中心平台。

4.3.4.15 采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求。具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

4.3.4.16 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮须根据相关规范要求实现将零点校准、标液校准等校准信息上传至工控机及平台。

4.3.4.17 温湿度、水压等系统基础信息必须接入水站控制系统。

4.3.5 辅助单元

4.3.5.1 自动采样器与系统连接，具备超标自动留样功能，所留水样需在4±2℃低温保存，留样瓶由惰性材料制成，易清洗，留样瓶应≥12个瓶，容量≥500mL，具有密封功能。留样后能自动排空，且具备留样失败报警功能。

4.3.5.2 配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集。

4.3.5.3 配备UPS（总功率≥6KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于4h）、三相稳压电源功率≥10KW）。

4.3.5.4 采样泵、空压机等仪器须进行减震防噪处理，避免对其他精密仪器的干扰。

4.3.5.5 配备站房门禁系统，并自动记录站房出入情况。

4.3.5.6 安装站房防雷。为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施。须提供防雷检测报告。

4.3.5.7 站房须安装自动灭火装置，灭火材料须对人体和设备无害。

4.3.5.8 根据需要配置相应的空气压缩系统。所配置的空压机须是无油型空压机，保证不对分析结果造成影响。

4.3.5.9 全部设备、仪器等的供电电缆、信号电缆均采用高质量屏蔽电缆，穿管或在线槽中布线，美观整齐。

4.3.5.10 应保证分析仪器运行时所用的易变质化学试剂处于4±2℃低温保存。

4.3.5.11 视频监控设备分别安装在站房外取水口、站房外、站房仪器室三处位置，视频监控单元应具备实时监控功能、云台操作功能、录像存储功能、语音监听功能和简单的远程维护功能。视频监控支持前端存储和中心存储，前端存储至少满足30天的存储能力，并能联网接入指定平台。

- 5 通讯传输要求

5.1 通讯接口

仪器、工控机通讯应至少具备标准的RS232/485通讯接口。工控机、VPN网络通讯应具备千兆以上以太网接口。

5.2 数据存储

现场仪器及工控机应至少存储一年以上分析数据，并每月进行一次数据备份。

5.3 通讯协议

通讯协议使用标准HJ212协议，并满足《地表水自动监测系统通信协议技术规定（试行）》（总站水字〔2019〕649号）要求。

5.4 系统联网验收

5.4.1根据省生态环境管理厅要求，登录http://221.6.38.163:3040/limit/#/login平台，用户完成注册并登录系统后，在园区管理模块内，可以修改园区信息，新增园区企业、园区排放口、监测点、数采仪等信息。

5.4.2省平台管理人员会根据上报表格或者添加的监测站点名称、类别、经纬度等信息，分配新建接入数采仪站点MN号（原有站点沿用已有的MN号）

5.4.3用户获取到监测点的MN号和传输秘钥后，在站点数采仪上设置发送地址：221.6.38.163:3011，按照HJ 212协议标准向系统平台进行数据传输.

5.4.4站点数据接入省平台规范，严格按照附录B表格内容进行单位转换，确保接入平台的数据因子单位正确，数值准确。

5.4.5用户在监测数据板块，定时查看接入到系统的是否正常，查看最新数据接入联网情况。

- 6 运行维护

6.1基本要求

- 6.1.1人员车辆

运维人员应经培训合格后上岗，具有相关的专业知识，能独立完成水站维护工作，每4个水站至少配备一名运维人员，每6个水站至少配备一辆运维专用车辆。

- 6.1.2监测频次

常规五参数应按照1h为周期的频次进行监测，其他监测项目应按照4h为周期的频次进行监测，一般可设置为0:00、4:00、8:00、12:00、16:00、20:00，必要时可进行加密监测。

- 6.1.3运维管理手册

运维单位应根据水站的配置、仪器性能、上下游污染源分布情况以及支流汇入等情况，编制水站运维管理手册。

- 6.1.4运维计划及报告

运维单位应定期制定运维计划，内容包括维护人员、维护时间、维护内容（试剂更换、耗材更换、仪器校准、部件清洗）等。并定期编制运维报告，内容包括水站关键参数变更情况、维护人员、维护时间、维护内容、维护后质控测试情况等。

- 6.2远程维护

运维人员应每天通过平台查看现场运行情况，及时对水站运行状态、数据质量、运维情况及相关信息进行统计和评价。并按时完成数据审核。

- 6.3现场维护

6.3.1运维人员应定期针对站房及其辅助设施、采水口、采配水设施、控制单元、监测仪器及废液进行相关维护工作，现场所有维护工作应做好相关记录，并通过水印相机对相关内容拍照上传至管理平台。

6.3.2运维人员根据《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》（总站水字〔2019〕649号）中规定的运维频次要求，做好每周、每月的例行维护工作以及应急维护工作。

- 6.4停运管理

6.4.1因不可抗力导致水站无法正常运行的，可申请水站停运。包括台风、暴风雪、河流/湖面冰封等恶劣天气；地震、洪水、泥石流、塌方等地质灾害；以及河道施工、自然断流等外部条件因素。

6.4.2因水站内部仪器设备更新改造、站房（浮船船体）维护修缮等原因影响水站正常运行，可申请水站停运。

6.4.3因给水和供电故障导致系统无法正常运行的，可申请水站停运。

6.4.4水站满足停运申请条件时，运维人员须在24小时内向平台提交停运申请，经运维单位确认，并上传相关佐证材料。佐证材料应能充分印证停运条件，包括有关部门发出的避险或台风预警信息、道路封闭或采水设施损毁的照片资料、供电公司停电通知、采水点水位情况等资料，水站停运应告知相关生态环境主管部门。

6.4.5水站停运申请时长最长不超过一个自然月，次月仍不满足恢复运行的条件，运维单位须重新申请停运。

- 6.5数据补测要求

6.5.1因给水故障、采水设施故障或采水点位无法正常采水导致水站停运，在保证自动监测仪器满足相关质控要求的前提下，运维单位可采取人工采水自动监测仪器补测的方式，也可人工取样送具有CMA资质的实验室分析，停运超过48h补测一组实验室分析数据，后续每周保证2组实验室分析数据直至水站恢复正常运行。

6.5.2当发生台风、暴风雪、地震、洪水、泥石流、塌方、断流、结/化冰期等不可抗力因素导致无法人工采样时的缺失数据将不进行补测。

6.5.3运维单位如采用人工取样送实验室分析的方式对监测数据进行补测，相关实验室须出具CMA分析报告。当月分析结果需于次月5日前上传至省平台。

- 6.6运维记录要求

- 6.6.1技术档案和运维记录基本要求

6.6.1.1水站运行技术档案包括仪器说明书、系统安装调试记录、试运行记录、验收监测记录、质控报告、仪器的适用性检测报告以及各类运行记录；

6.6.1.2运行记录应清晰、完整、填报及时，统一在管理平台上完成填报，并同时上传相关维护内容水印照片。

- 6.6.2水站基本信息档案

需包含水站所在流域及水体名称、水站名称、水站地址、经纬度、上游污染情况、支流汇入情况、水系图、运维单位、水站类型、站房面积、采水方式、取水口与岸边距离、取水口到站房距离、通信方式、投运时间、监测项目、设备型号、出厂编号、生产商、仪器分析方法、适用性检测报告及运维单位等信息。

- 6.6.3水站仪器关键参数设置及变更记录

包含水站名称、仪器名称及型号、仪器分析方法、测试周期、仪表关键参数（包括工作曲线斜率和截距、线性相关系数、消解温度及时间、显色温度及时间等）、水样进样量、试剂用量等信息，关键参数变更后情况及变更原因说明。

- 6.6.4水站巡检维护记录

包含水站名称、维护日期、运维单位、维护人员、巡检内容及处理说明（包含采样单元检查、仪器设备检查、数据采集传输单元检查、辅助单元检查和异常情况处理）等。

- 6.6.5故障处置记录

包含水站名称、维护日期、运维单位、维护人员、故障仪器或设备型号及编号、故障情况及发生时间、检修情况说明、部件更换说明、修复后质控测试情况说明、正常投入使用时间等信息。

6.6.6易耗品和备品备件更换记录

包含水站名称、维护日期、运维单位、维护人员、易耗品或备品备件名称、规格型号、数量、更换日期、更换原因说明等信息。

- 6.6.7废液处置记录

应记录废液处置时间、处置方式、处置量、处置经手人（运维人员）、处置单位等信息。

- 7 质量控制与质量保证

- 7.1 总体要求

通过系统和仪器分析流程及关键参数监控，以及运维过程的监管，建立覆盖自动监测系统全流程的质量控制体系。对人员、试剂、耗材以及质控环节进行系统、全面的监督管理。

7.1.1监测仪器斜率k、截距b、消解温度、消解时间等关键参数变更须通过运维单位审核，并在平台备案，否则参数更改后的测试数据将视为无效数据。

7.1.2加标回收率、集成干预检查、实际水样比对未通过时，应进一步排查原因，直至核查通过为止。

7.1.3当监测仪器关键部件更换后，应进行多点线性核查，必要时应开展实际水样比对。

7.1.4更换试剂（清洗水除外）后，应进行校准。

7.1.5所有维护及质控测试均应形成完成记录，在管理平台进行填报。

- 7.2 质控频次要求

- 7.2.1 运行维护质控

常规五参数须完成周核查和实际水样比对质控要求（详见表6）；高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮须完成标准溶液核查、漂移测试、多点线性核查、集成干预检查、实际水样比对、加标回收试验、盲样考核等质控措施（详见表7）。特征污染物质控措施实施及频次要求见表8。

7.2.2 外部质控

省级工业园（集中区）限值限量水质自动监测站建设单位应委托省级环境监测机构按照相关技术规要求，每季度开展1次对水质自动监测站盲样考核和实际水样比对。根据管理需求，如有必要可对其他所有质控措施进行抽查。

表6 常规五参数质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 监测项目 | 技术要求 |  | 实施频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 水温 | / |  | 每周 |
|  | pH值 | ±0.15 |  |  |
|  | 溶解氧 | ±0.3mg/L |  |  |
|  | 电导率 | 标准溶液值＞100μS/cm | ±5% |  |
|  |  | 标准溶液值≤100μS/cm | ±5μS/cm |  |
|  | 浊度 | 浊度≤30NTU 浊度≥1000NTU | 不考核 |  |
|  |  | 30NTU＜浊度≤50NTU | ±15% |  |
|  |  | 50NTU＜浊度＜1000NTU | ±10% |  |
| 实际水样比对 | 水温 | ±0.5℃ |  | 每月 |
|  | pH值 | ±0.5 |  |  |
|  | 溶解氧 | ±0.5mg/L |  |  |
|  |  | 溶解氧过饱和时不考核 |  |  |
|  | 电导率 | 电导率＞100μS/cm | ±10% |  |
|  |  | 电导率≤100μS/cm | ±10μS/cm |  |
|  | 浊度 | 浊度≤30NTU 浊度≥1000NTU | 不考核 |  |
|  |  | 30NTU＜浊度≤50NTU | ±30% |  |
|  |  | 50NTU＜浊度1000NTU | ±20% |  |

表7 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 技术要求 |  |  | 实施频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日志控核查 | 零点核查 | 相对误差 | ±100% | 每日 | 仪器检出限2倍标准溶液（氨氮4倍） |
|  | 跨度核查 |  | ±10% | 每日 | 浮船站高锰酸盐指数为±15% |
| 漂移测试 | 零点漂移 | 相对误差 | ±5% | 每日 | 高锰酸盐指数为±10% |
|  | 跨度漂移 |  | ±10% | 每日 | 浮船站高锰酸盐指数为±15% |
| 多点线性核查 | 线性相关系数r | ≥0.98 |  | 每月 | / |
|  | 示值误差 | ±10% |  |  | 多点线性中的零点示值误差参照零点核查要求 |
| 集成干预检查 | 相对误差 | Ⅰ～Ⅱ类：两者结果均低于BⅡ时，判定结果合格。 |  | 每季度 | 浮船站除外 |
|  |  | Ⅲ～劣Ⅴ类：±15% |  |  |  |
| 实际水样 比对 | 相对误差 | ：±20% |  | 每月 | / |
|  |  | ：±30% |  |  |  |
|  |  | Cx≤BII：±40% |  |  |  |
|  | 当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时，认定比对实验结果合格。注：①为实验室分析结果；②B为水质类别限值；③河流总氮可参考湖库标准。 |  |  |  | / |
| 加标回收 试验 | 加标回收率 | 80.0%～120.0% |  | 数据异常排查时按需开展 | 浮船站除外 |
| 盲样考核 | 相对误差 | 氨氮 | ±15% | 每月 | / |
|  |  | 高锰酸盐指数 | ±20% |  |  |
|  |  | 总磷 | ±15% |  |  |
|  |  | 总氮 | ±20% |  |  |

表8 特征污染物质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 技术要求 |  | 实施频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液 核查 | 相对误差 | ±10% | 每周 | 仪器当前量程50%标准溶液 |
| 多点线性 核查 | 线性相关系数r | ≥0.98 | 每月 | / |
|  | 示值误差 | ±10% |  | 多点线性中的零点示值误差参考实际水样比对要求 |
| 实际水样 比对 | 相对误差 | 见表4要求 | 每季度 | / |
| 加标回收 试验 | 加标回收率 | 80.0%～120.0% | 数据异常排查时按需开展 |  |
| 盲样考核 | 相对误差 | ±10% | 每月 | 使用有证标准物质 |

- 8 数据审核

依据《国家地表水水质自动监测数据审核技术要求细则（试行）》（总站水字〔2020〕553号），建立多级数据审核、复核制度，及时、准确、高效的完成相关数据审核工作，确保监测数据的可用性。

8.1 审核分工及职责

水站数据审核分为三级：

一级审核由园区管理机构或其委托水站运维机构对原始数据进行，结合水站现场运行情况，对系统自动预审的结果进行确认，对异常数据及时响应与核实，针对无效数据进行标记，并写明原因；对数据的真实性、准确性和全面性负责。

二级审核由各驻市环境监测中心组织专人进行，结合相关园区污染物排放情况，以及监测指标间关系等，对一级审核情况进行复核，对异常数据进行核实，完成数据有效性审核；对数据的有效性、完整性和可用性负责。

三级审核由省环境监测中心组织开展，主要对一、二级审核工作完成情况进行监管和抽查，对审核流程的规范性进行核实；对数据审核流程的规范性负责。

8.2 审核基本流程

8.2.1 一级数据审核员每日12时前完成前一日监测数据的审核，于第2日24时前通过平台在线提交存疑数据的佐证材料。如无法在规定时间内提交佐证材料，运维单位应在72小时内提交书面说明，否则，以二级审核判定的结果为准。

8.2.2 二级数据审核员每日24时前完成前一日监测数据的审核。并于每月1日前完成前一月一级审核佐证材料的复核，完成数据有效性审核。

8.2.3 三级审核员每周对一、二级审核工作完成情况进行统计，并及时与一、二级审核员进行沟通，每月2日前，完成前一月数据审核规范性、及时性和完整性进行统计和核实。

8.3 数据有效性要求

8.3.1 满足质控测试要求且在正常周期内经平台三级审核认定监测数据视为有效数据。

8.3.2 剔除停运期间对水站数据影响，正常运行的水站各参数当月平均有效率应≥90%。

- 9 站点和仪器管理

9.1 站点管理

9.1.1 园区管理机构负责水站用地、站房建设或租赁、安全防护设施、电力供应、网络通讯、供暖和出入站房等日常运行所必需的基础条件保障工作。点位经批准投入使用后，不得擅自增加、变更、撤销。水站点位确需调整时，园区管理机构应按照《江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求——站房、采水及文化建设部分（试行）》（苏环办〔2019〕114号）等相关文件的要求制定调整方案，就近移动点位，点位移动的直线距离原则上不超过1000米。报设区市局批准后及时完成点位调整，并持续做好基础保障工作。

9.1.2 驻市监测中心负责园区水质站点优化调整技术审核工作。

9.1.3 设区市局负责园区水质站点增加、变更、撤销等审批管理工作。

9.1.4 园区管理机构应保障水站站稳定运行。因客观原因无法保障水站稳定运行条件需暂停水站运行的，停运超过3天，需由园区管理机构提出申请，报设区市局批准；停运3天以下的，报设区市局备案。

9.1.5 在水站采水口上游1000m及下游200m周边规定范围内，不得采取设置人工喷泉、曝气等增氧措施或投放生物、化学药剂等措施，强行改变水体理化性质。

9.1.6 不得针对水站采水环境实施人为干预，造成河流改道或断流，故意绕开站点采水口，导致站点失去污染监控作用。

9.1.7严禁《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为。

9.2 仪器设备管理

9.2.1 水站仪器设备由园区管理机构负责，包括仪器设备的采购、维护、检修、更换等。

9.2.2 驻市监测中心负责园区水站仪器设备更换的技术审查工作。

9.2.3 设区市局负责园区水站仪器设备更换的审批管理工作。

- 附录A（规范性附录）

限值限量水站点位布设要求

1 点位布设要求

（1）在工业园区污水排放受纳水体上、下游各建设一座水质标准站或水质小型站，监测指标至少包括水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、流量等。对于涉重、涉化园区还应增加重金属、挥发酚等指标。

（2）当受纳水体是湖泊或近岸海域时，沿混合区边界线间隔建设不少于4个浮船站或依托固定设施建设不少于4个在线监测系统。

2 监测点位要求

（1）受纳水体上下游水质自动站之间应无其他支流或者排污口污水混入，满足此条件下，通常下游水质自动站距离园区排污口的距离大于1km，上游水质自动站距离园区排污口的距离大于0.1km；当受纳水体流向可转变时，上下游水质自动站距园区排口均应大于1km；

（2）当上述距离内存在其他支流或排污口污水混入，或者污水处置方式（接管排放、尾水导流等）无法界定排污责任时，则需组织技术论证。若不适宜建设水站的，在征得省生态环境监测主管部门同意后，可暂不进行上下游水站建设；

（3）当工业园区污水为深海排放且排放点距离海岸线较远时，则需组织技术论证。若不适宜建设水站的，在征得省生态环境监测主管部门同意后，可暂不进行海洋水质自动站建设；

（4）监测断面一般选择在水质分布均匀、流速稳定的平直河段，避免设置在回水区、死水区以及容易造成淤积和水草生长处。

- 附录B（规范性附录）

限值限量管理水质自动监测站平台接入单位转换要求

| 序号 | 因子名称 | 单位 | 序号 | 因子名称 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿度 | % | 101 | 甲基对硫磷 | mg/L |
| 2 | 气温 | ℃ | 102 | 马拉硫磷 | mg/L |
| 3 | 风速 | m/s | 103 | 风速 | m/s |
| 4 | 气压 | hbar | 104 | 生物毒性 | NTU |
| 5 | 降雨量 | mm | 105 | 乐果 | mg/L |
| 6 | 能见度 | m | 106 | 敌敌畏 | mg/L |
| 7 | 水温 | ℃ | 107 | 大肠杆菌 | 个/L |
| 8 | 三氯甲烷 | mg/L | 108 | 浊度 | NTU |
| 9 | 硫酸盐 | mg/L | 109 | 敌百虫 | mg/L |
| 10 | 氯化物 | mg/L | 110 | 内吸磷 | mg/L |
| 11 | pH | 无量纲 | 111 | 藻密度 | 个/L |
| 12 | 四氯化碳 | mg/L | 112 | 百菌清 | mg/L |
| 13 | 溶解氧 | mg/L | 113 | 甲萘威 | mg/L |
| 14 | 三溴甲烷 | mg/L | 114 | 溴氰菊酯 | mg/L |
| 15 | 硝酸盐 | mg/L | 115 | 阿特拉津 | mg/L |
| 16 | 铁 | mg/L | 116 | 苯并（a）芘 | mg/L |
| 17 | 二氯甲烷 | mg/L | 117 | 甲基汞 | mg/L |
| 18 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 118 | 多氯联苯 | mg/L |
| 19 | 化学需氧量 | mg/L | 119 | 微囊藻毒素-LR | mg/L |
| 20 | 锰 | mg/L | 120 | 总有机碳 | mg/L |
| 21 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 121 | 黄磷 | mg/L |
| 22 | 五日生化需氧量 | mg/L | 122 | 钼 | mg/L |
| 23 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 123 | 钴 | mg/L |
| 24 | 氨氮 | mg/L | 124 | 铝 | mg/L |
| 25 | 氯乙烯 | mg/L | 125 | 银 | mg/L |
| 26 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 126 | 铍 | mg/L |
| 27 | 总磷 | mg/L | 127 | 电导率 | μs/cm |
| 28 | 总氮 | mg/L | 128 | 硼 | mg/L |
| 29 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | 129 | 锑 | mg/L |
| 30 | 三氯乙烯 | mg/L | 130 | 反式1，2-二氯乙烯 | mg/L |
| 31 | 铜 | mg/L | 131 | 顺式1，2-二氯乙烯 | mg/L |
| 32 | 锌 | mg/L | 132 | 镍 | mg/L |
| 33 | 四氯乙烯 | mg/L | 133 | 间二甲苯 | mg/L |
| 34 | 氯丁二烯 | mg/L | 134 | 钡 | mg/L |
| 35 | 氟化物 | mg/L | 135 | 钒 | mg/L |
| 36 | 硒 | mg/L | 136 | 对二甲苯 | mg/L |
| 37 | 六氯-1,3丁二烯 | mg/L | 137 | 二氯-1,3丁二烯 | mg/L |
| 38 | 砷 | mg/L | 138 | 钛 | mg/L |
| 39 | 苯乙烯 | mg/L | 139 | 铊 | mg/L |
| 40 | 汞 | mg/L | 140 | 室内温度 | ℃ |
| 41 | 甲醛 | mg/L | 141 | 室内湿度 | % |
| 42 | 镉 | mg/L | 142 | 进水压力 | MPa |
| 43 | 乙醛 | mg/L | 143 | 水位 | m |
| 44 | 丙烯醛 | mg/L | 144 | 流量 | m³ |
| 45 | 铬 | mg/L | 145 | 邻二甲苯 | mg/L |
| 46 | 铬（六价） | mg/L | 146 | 亚硝酸盐 | mg/L |
| 47 | 三氯乙醛 | mg/L | 147 | 盐度 | % |
| 48 | 铅 | mg/L | 148 | 温度 | ℃ |
| 49 | 氰化物 | mg/L | 149 | 原水压力 | MPa |
| 50 | 苯 | mg/L | 150 | 湿度 | % |
| 51 | 甲苯 | mg/L | 151 | 钾 | mg/L |
| 52 | 挥发酚 | mg/L | 152 | 钠 | mg/L |
| 53 | 石油类 | mg/L | 153 | 流向 | 无量纲 |
| 54 | 乙苯 | mg/L | 154 | 水深 | m |
| 55 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 155 | 硝酸盐氮 | mg/L |
| 56 | 二甲苯 | mg/m³ | 156 | 亚硝酸盐氮 | mg/L |
| 57 | 硫化物 | mg/L | 157 | 活性磷酸盐 | mg/L |
| 58 | 异丙苯 | mg/L | 158 | 硅酸盐 | mg/L |
| 59 | 氯苯 | mg/L | 159 | 叶绿素 | mg/L |
| 60 | 粪大肠菌群 | 个/L | 160 | 浮游藻 | mg/L |
| 61 | 1,2-二氯苯 | mg/L | 161 | 可溶性固体 | mg/L |
| 62 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 162 | 蓝绿藻 | cells/mL |
| 63 | 三氯苯 | mg/L | 163 | 电压 | V |
| 64 | 四氯苯 | mg/L | 164 | 数采仪 | 无量纲 |
| 65 | 六氯苯 | mg/L | 165 | 亚硝酸盐 | mg/L |
| 66 | 硝基苯 | mg/L | 166 | 盐度 | % |
| 67 | 二硝基苯 | mg/L | 167 | 温度 | ℃ |
| 68 | 2,4-二硝基甲苯 | mg/L | 168 | 原水压力 | MPa |
| 69 | 2,4,6-三硝基甲苯 | mg/L | 169 | 湿度 | % |
| 70 | 酚类（总酚） | mg/L | 170 | 钾 | mg/L |
| 71 | 硝基氯苯 | mg/L | 171 | 钠 | mg/L |
| 72 | 2,4-二硝基氯苯 | mg/L | 172 | 流向 | 无量纲 |
| 73 | 2,4-二氯苯酚 | mg/L | 173 | 水深 | m |
| 74 | 2,4,6-三氯苯酚 | mg/L | 174 | 硝酸盐氮 | mg/L |
| 75 | 五氯酚 | mg/L | 175 | 亚硝酸盐氮 | mg/L |
| 76 | 1，2-二氯丙烷 | mg/L | 176 | 活性磷酸盐 | mg/L |
| 77 | 苯胺 | mg/L | 177 | 硅酸盐 | mg/L |
| 78 | 悬浮物 | mg/L | 178 | 叶绿素 | mg/L |
| 79 | 非离子氨 | mg/L | 179 | 浮游藻 | mg/L |
| 80 | 联苯胺 | mg/L | 180 | 可溶性固体 | mg/L |
| 81 | 丙烯酰胺 | mg/L | 181 | 蓝绿藻 | cells/mL |
| 82 | 丙烯腈 | mg/L | 182 | 高锰酸盐指数 | mg/L |
| 83 | 邻苯二甲酸二丁酯 | mg/L | 183 | 电压 | V |
| 84 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | 184 | 数采仪 | 无量纲 |
| 85 | 水合肼 | mg/L | 185 | 相对湿度 | % |
| 86 | 四乙基铅 | mg/L | 186 | 总硬度 | 无量纲 |
| 87 | 吡啶 | mg/L | 187 | 透明度 | cm |
| 88 | 松节油 | mg/L | 188 | 瞬时流量 | m³/s |
| 89 | 对间二甲苯 | mg/L | 189 | 流速 | m/s |
| 90 | 苦味酸 | mg/L | 190 | 水量 | m³ |
| 91 | 丁基黄原酸 | mg/L | 191 | 总细菌数 | 万个/升 |
| 92 | 总大肠菌群 | 个/L | 192 | 有机氯农药 | 无量纲 |
| 93 | 耐热大肠菌群 | 个/L | 193 | 微囊藻毒素 | mg/L |
| 94 | 活性氯 | mg/L | 194 | 总藻 | 个/L |
| 95 | 滴滴涕 | mg/L | 195 | 黄色物质 | 无量纲 |
| 96 | 大肠埃希氏菌 | 个/L | 196 | 硅甲藻 | 个/L |
| 97 | 林丹 | mg/L | 197 | 绿藻 | 个/L |
| 98 | 环氧七氯 | mg/L | 198 | 蓝藻 | 个/升 |
| 99 | 对硫磷 | mg/L | 199 | 隐藻 | 个/升 |
| 100 | 风向 | 度 |  |  |  |