附件1：

混合型密封放射性同位素源清单

| 序号 | 源编号 | 核素名称 | 活度 | 活度浓度 | 数量 | 生产厂家 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31612 | 混合源Co-60/Cs-137 | 0.2μCi（7400Bq） |  | 1 | 美国CANBERRA | 校验仪表 |
| 2 | 505282 | 混合γ标定源（Cd-109/Co-57/Ce-139/Hg-203/Sn-113/Cs-137Y-88/Co-60） | 185kBq |  | 1 | 美国CANBERRA | 校验仪表 |
| 3 | CIRP-0209 | 滤纸样品(Cs-137、Mn-54、Co-60) | 分别为32.9Bq、26.5Bq、20.8Bq |  | 1 | 中国辐射防护研究院 | 校验仪表 |
| 4 | 030501 | 土壤样品(U-238、Ra-226、Th-232、K-40、Cs-137、Co-60) |  | 分别为30.3Bq/kg、29.5 Bq/kg、42.6 Bq/kg、637 Bq/kg、56.7 Bq/kg、41.9 Bq/kg | 1 | 中国辐射防护研究院 | 校验仪表 |
| 5 | 1062 | 混合源（Cd-109、Sn-113、Cs-137、Mn-54、 Co-60) | 分别为10500Bq、8690Bq、6420Bq、11800Bq、8180Bq |  | 1 | 美国CANBERRA | 校验仪表 |
| 6 | 040304A | 模拟土壤放射源(Am-241、Co-57、Cs-137、Mn-54、Zn-65、Co-60、Eu-155、Ce-139、Sn-113、K-40) |  | 分别为(24.6Bq/g、14.4Bq/g、0.554Bq/g、1.23Bq/g、5.20Bq/g、1.00Bq/g、2.96Bq/g、7.30Bq/g、9.96Bq/g、3.09Bq/g) | 1 | 中国原子能科学院 | 校验仪表 |
| 7 | 04729-1 | U-234/U-238 | α/β＝26.3Bq/45.9Bq |  | 1 | 中国辐射防护研究院 | 校验仪表 |
| 8 | 96401 | 混合源(Na-22/Eu-152) | 约1微居（37000Bq） |  | 1 | 美国CANBERRA | 校验仪表 |
| 9 | 1061 | 混合源(Eu-155/Co-57/Sn-113/CS-137/Mn-54/Zn-65) | 1.01微居（37370Bq） |  | 1 | 美国CANBERRA | 校验仪表 |
| 10 | CIRP-W9 | 水样(Cs-137、Co-60) |  | 分别为178Bq/L、185 Bq/L | 1 | 中国辐射防护研究院 | 校验仪表 |
| 11 | I#-1～5 | 模拟I-131标准溶液 |  | Cs-137为56.5Bq/g、Ba-133为569Bq/g | 1 | 中国原子能院 | 校验仪表 |
| 12 | II#-1～5 | 模拟I-131标准溶液 |  | Cs-137为101.6Bq/g、Ba-133为885Bq/g | 1 | 中国原子能院 | 校验仪表 |
| 13 | 040304D | 滤纸放射源(Am-241、Co-57、Cs-137、Mn-54、Zn-65、Co-60、Eu-155、Ce-139、Sn-113) | 分别为(1214Bq、643.4Bq、253.5Bq、564.5Bq、2378Bq、458.7Bq、1354Bq、3338Bq、4928Bq) |  | 1 | 中国原子能院 | 校验仪表 |
| 14 | 200049 | 混合源(Na-22/Eu-155) | 约1微居（37000Bq） |  | 1 | 美国CANBERRA | 校验仪表 |

混合型放射性同位素源计算过程

根据GB 18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》附录A中A2.1 b）和 A2.2 c）之规定，参考附表A1之数据，对下列混合放射源各核素进行计算：

编号：31612

| 核素 | 活度（Bq） | 豁免活度（kBq） |
| --- | --- | --- |
| Cs-137 | 7400 | 1E+04 |
| Co-60 | 7400 | 1E+05 |

对上述混合放射源各核素进行计算：

Σ= (7400/ 1E+04) + (7400/ 1E+05)

= 0.814 < 1

编号：505282

| 核素 | 活度（kBq） | 豁免活度（kBq） |
| --- | --- | --- |
| Cd-109 | 1.371E+02 | 1E+06 |
| Co-57 | 3.304E+00 | 1E+06 |
| Ce-139 | 4.736E+00 | 1E+06 |
| Hg-203 | 1.010E+01 | 1E+05 |
| Sn-113 | 7.807E+00 | 1E+07 |
| Cs-137 | 3.996E+00 | 1E+04 |
| Y-88 | 1.369E+01 | 1E+05(按照Y-90处理) |
| Co-60 | 6.253E+00 | 1E+05 |

对上述混合放射源各核素进行计算：

Σ= (1.371E+02 / 1E+06) + (3.304E+00 / 1E+06) + (4.736E+00 / 1E+06) + (1.010E+01 / 1E+05) + (7.807E+00 / 1E+07) + (3.996E+00 / 1E+04) + (1.369E+01 / 1E+05) + (6.253E+00/ 1E+05)

= 0.847 < 1

编号：CIRP-0209

| 核素 | 活度（Bq） | 豁免活度（Bq） |
| --- | --- | --- |
| Cs-137 | 32.9 | 1E+04 |
| Co-60 | 26.5 | 1E+05 |
| Mn-54 | 20.8 | 1E+06 |

对上述混合放射源各核素进行计算：

Σ= (32.9/ 1E+04) + (26.5 / 1E+05) + (20.8 / 1E+06)

= 0.003576< 1

编号：030501

| 核素 | 活度浓度（Bq/kg） | 豁免活度浓度（Bq/kg） |
| --- | --- | --- |
| U-238 | 30.3 | 1E+04 |
| Ra-226 | 29.5 | 1E+04 |
| Th-232 | 42.6 | 1E+03 |
| K-40 | 637 | 1E+05 |
| Cs-137 | 56.7 | 1E+04 |
| Co-60 | 41.9 | 1E+04 |

对上述混合放射源各核素进行计算：

Σ= (30.3  / 1E+04) + (29.5 / 1E+04) + (42.6 / 1E+03) + (637 / 1E+05) + (56.7 / 1E+04) + (41.9 / 1E+04)

= 0.0648< 1

编号：1062

| 核素 | 活度（Bq） | 豁免活度（Bq） |
| --- | --- | --- |
| Cd-109 | 1.05E+04 | 1E+06 |
| Sn-113 | 8.69E+03 | 1E+07 |
| Cs-137 | 6.42E+03 | 1E+04 |
| Mn-54 | 1.18E+04 | 1E+06 |
| Co-60 | 8.81E+03 | 1E+05 |

对上述混合放射源各核素进行计算：

Σ= (1.05E+04/ 1E+06) + (8.69E+03/1E+07) + 6.42E+03/ 1E+04) + (1.18E+04/ 1E+06) + (8.81E+03/ 1E+05)

= 0.753< 1

编号：040304A

| 核素 | 活度浓度（Bq/g） | 总计重量（g） | 活度（Bq） | 豁免活度（Bq） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Am-241 | 24.6 | 179.673 | 4419.956 | 1E+04 |
| Co-57 | 14.4 |  | 2587.291 | 1E+06 |
| Cs-137 | 0.554 |  | 99.53884 | 1E+04 |
| Mn-54 | 1.23 |  | 220.9978 | 1E+06 |
| Zn-65 | 5.20 |  | 934.2996 | 1E+06 |
| Co-60 | 1.00 |  | 179.673 | 1E+05 |
| Eu-155 | 2.96 |  | 531.8321 | 1E+07 |
| Ce-139 | 7.30 |  | 1311.613 | 1E+06 |
| Sn-113 | 9.96 |  | 1789.543 | 1E+07 |
| K-40 | 3.09 |  | 555.1896 | 1E+06 |

对上述混合放射源各核素进行计算：

Σ=（ 4419.956/ 1E+04) + (2587.291/1E+06) + （99.53884/ 1E+04） + (220.9978/ 1E+06) + (934.2996/ 1E+06) + （179.673/ 1E+05） + （531.8321/ 1E+06） + (1311.613/ 1E+06) + (1789.543/ 1E+07) + (555.1896/ 1E+06)

= 0.46< 1

编号：04729-1

| 核素 | 活度（Bq） | 豁免活度（Bq） |
| --- | --- | --- |
| U-234 | 26.3 | 1E+04 |
| U-238 | 45.9 | 1E+04 |

对上述混合放射源各核素进行计算：

Σ= (26.3/ 1E+04) + (45.9/ 1E+04)

=0.00722 < 1

编号：96401

| 核素 | 活度（Bq） | 豁免活度（Bq） |
| --- | --- | --- |
| Eu-155 | 37000 | 1E+07 |
| Na-22 | 37000 | 1E+06 |

对上述混合放射源各核素进行计算：

Σ= (37000/ 1E+07) + (37000/ 1E+06)

＝0.0407 < 1

编号：1061

| 核素 | 活度（Bq） | 豁免活度（Bq） |
| --- | --- | --- |
| Eu-155 | 4140 | 1E+06 |
| Co-57 | 5510 | 1E+06 |
| Sn-113 | 11200 | 1E+07 |
| CS-137 | 2000 | 1E+04 |
| Mn-54 | 4480 | 1E+06 |
| Zn-65 | 9360 | 1E+06 |

对上述混合放射源各核素进行计算：

Σ= (4140/1E+06) +（5510/ 1E+06）+ (11200/ 1E+07) + (2000/ 1E+04) +（4480/ 1E+06）+（9360/ 1E+06）

= 0.225< 1

编号：CIRP-W9

| 核素 | 活度浓度（Bq/L） | 总计重量（L） | 活度（Bq） | 豁免活度（Bq） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cs-137 | 178 | 1L | 178 | 1E+04 |
| Co-60 | 185 |  | 185 | 1E+05 |

对上述混合放射源各核素进行计算：

Σ= (178/1E+04) +（185/ 1E+05）

= 0.0197< 1

编号：I#-1～5

| 核素 | 活度浓度（Bq/g） | 总计重量（g） | 活度（Bq） | 豁免活度（Bq） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cs-137 | 56.5 | 47.19618 | 2645.346 | 1E+04 |
| Ba-133 | 569 |  | 26854.63 | 1E+06 |

对上述混合放射源各核素进行计算：

Σ= (2645.346/1E+04) +（26854.63/ 1E+06）

= 0.291< 1

编号：II#-1～5

| 核素 | 活度浓度（Bq/g） | 总计重量（g） | 活度（Bq） | 豁免活度（Bq） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cs-137 | 101.6 | 49.26084 | 5004.901 | 1E+04 |
| Ba-133 | 885 |  | 43595.84 | 1E+06 |

对上述混合放射源各核素进行计算：

Σ= (5004.901/1E+04) +（43595.84/ 1E+06）

= 0.54< 1

编号：040304D

| 核素 | 活度（Bq） | 豁免活度（Bq） |
| --- | --- | --- |
| Am-241 | 1214 | 1E+04 |
| Co-57 | 643.4 | 1E+06 |
| Cs-137 | 253.5 | 1E+04 |
| Mn-54 | 564.5 | 1E+06 |
| Zn-65 | 2378 | 1E+06 |
| Co-60 | 458.7 | 1E+05 |
| Eu-155 | 1354 | 1E+07 |
| Ce-139 | 3338 | 1E+06 |
| Sn-113 | 4928 | 1E+07 |

对上述混合放射源各核素进行计算：

Σ= (1214/1E+04) +（643.4/ 1E+06）+ (253.5/ 1E+04) + (564.5/ 1E+06) +（2378/ 1E+06）+（458.7/ 1E+05）+（1354/ 1E+07）+（3338/ 1E+06）+（4928/ 1E+07）

= 0.122< 1

编号：200049

| 核素 | 活度（Bq） | 豁免活度（Bq） |
| --- | --- | --- |
| Eu-155 | 37000 | 1E+07 |
| Na-22 | 37000 | 1E+06 |

对上述混合放射源各核素进行计算：

Σ= (37000/ 1E+07) + (37000/ 1E+06)

=0.0407 < 1

附件2

混合型密封放射性同位素源包括如下核素

| 核素 | 活度（kBq） | 豁免活度（kBq） |
| --- | --- | --- |
| Cd-109 | 1.371E+02 | 1E+03 |
| Co-57 | 3.304E+00 | 1E+03 |
| Ce-139 | 4.736E+00 | 1E+03 |
| Hg-203 | 1.010E+01 | 1E+02 |
| Sn-113 | 7.807E+00 | 1E+04 |
| Cs-137 | 3.996E+00 | 1E+01 |
| Y-88 | 1.369E+01 | 1E+02(按照Y-90处理) |
| Co-60 | 6.253E+00 | 1E+02 |
| 总活度 | 1.867E+02 |  |

根据GB 18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》附录A中A2.1 b）和 A2.2 c）之规定，参考附表A1之数据，对上述混合放射源各核素进行计算：

Σ= (1.371E+02 / 1E+03) + (3.304E+00 / 1E+03) + (4.736E+00 / 1E+03) + (1.010E+01 / 1E+02) + (7.807E+00 / 1E+04) + (3.996E+00 / 1E+01) + (1.369E+01 / 1E+02) + (6.253E+00/ 1E+02)

= 0.137 + 0.003 + 0.005 + 0.101 + 0.001 + 0.400 + 0.137 + 0.063

= 0.847 < 1