省生态环境厅关于徐州市第一人民医院新增177Lu核素治疗和新增一台DSA项目

环境影响报告表的批复

徐州市第一人民医院：

你单位报送的《徐州市第一人民医院新增177Lu核素治疗和新增一台DSA项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

根据《报告表》评价结论，项目建设具备环境可行性。从环境保护角度考虑，我厅同意你单位该项目建设。项目建设地点位于徐州市铜山区大学路269号，项目内容为：将核医学科甲癌病房中的1#和2#病房调整为177Lu核素治疗病房，减少131I核素使用量，新增使用177Lu核素，用于核素治疗；日等效最大操作量由3.95×109Bq调整为3.55×109Bq，仍属乙级非密封放射性物质工作场所。将6号楼4层35号手术室和西侧部分污物通道改建为1间DSA手术室，配备1台DSA（最大管电压125kV、最大管电流1000mA，属Ⅱ类射线装置）用于开展医疗诊断和介入治疗。详细见《报告表》。

二、在工程设计、建设和运行中要认真落实《报告表》所提出的辐射污染防治和安全管理措施，并做好以下工作：

（一）严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，严格执行《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)等相关规定。
（二）非密封放射性物质工作场所功能区域布置应符合国家的有关规定和要求；非密封放射性同位素转让须及时到生态环境部门办理审批与备案手续。

（三）对辐射工作人员进行岗位技能和辐射安全与防护知识的培训，并经考核合格后方可上岗，建立个人剂量档案和职业健康档案，配备必要的个人防护用品。本项目确定的辐射工作人员职业照射剂量约束值取5mSv/a；公众成员剂量约束值取0.1mSv/a。
（四）定期检查辐射工作场所工作状态指示灯、电离辐射警告标志等安全设施，确保正常工作。

（五）配备环境辐射剂量检测仪，定期对辐射工作场所进行巡测。每年请有资质的单位对项目周边辐射环境监测1～2次。

（六）做好放射性废水衰变池和专用管道的防腐、防渗、耐酸碱腐蚀，放射性废水排放满足《核医学辐射防护与安全要求》(HJ 1188-2021)中相关规定。

（七）放射性固体废物按半衰期分批分类暂存，达到贮存期且经监测满足清洁解控标准后，按危险废物分类管理要求，委托有资质单位回收处置。
三、项目建成后建设单位应及时向我厅申办环保相关手续，依法取得辐射安全许可证并经验收合格后，方可投入正式运行。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送徐州市生态环境局，并接受其监督检查。

四、本批复只适用于以上核技术应用项目，其它如涉及非放射性污染项目须按有关规定另行报批。本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

江苏省生态环境厅   

 2026年5月13日   
抄送：徐州市生态环境局，江苏省核与辐射安全监督管理中心，江苏玖清玖蓝环保科技有限公司。

